**重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心**

**CT配件（球管）项目单一来源采购**

**议价通知书**

采购编号：BNQNQYY20250003

重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心拟对CT配件（球管）进行单一来源采购，请供应商按照该项目的相关情况对项目进行报价。

**供应商须知：**

**一、议价时间和地点**

（一）递交响应文件地点：重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心四楼会议室。

（二）响应文件递交起止时间：2025年4月30日9:00 ——9:30时；响应文件开启时间：2025年4月30日9:30。

**二、报名资料获取方式**

请供应商通过重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心官网（www.bnqdsrmyy.com）获取采购议价通知书（不提供现场发售）。

拟参与询价的供应商报名资料： 《重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心询价报名表》（报名表格式见附件4）报名，报名全套资料加盖公章。

**报名资料请勿装入密封文件袋中！**

1. **项目技术要求**

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价。（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：供应商所投服务性能指标符合国家及本采购通知书提出的技术、质量、环保、安全等相关标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

**四、商务条款**

（一**）实施时间、实施地点及验收方式**

1.实施时间：合同签订后3个日历天内完成本项目供货并验收合格。

2.实施地点：重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心。

3.验收方式：由采购人组织验收。

**（二）**最高限价及报价要求

1.重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心CT配件（球管）采购项目最高限价29万元（贰拾玖万元整）。

2.报价范围：投标人所报投标价包括为实施和完成本项目招标范围内全部内容所需的人工费、材料费、机械费、间接费、利润、安全、税金、措施费、风险费、运输费、管理费等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担，采购人不再补偿。供应商应按照明细报价表格式填写。

## （三）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）质保期： 自该备件球管安装完毕所记载曝光次数起，供应商对该备件球管的保修曝光次数为叁拾万扫描秒或保修壹年，曝光次数与保修期限先到达日为备件球管保修的截止日期。

（2）质保期内、外采购人对货物的咨询和投诉，成交供应商应在2个工作日内予以答复。成交供应商须负责货物的终身维修及零配件的及时供应。

（3）供应商投报货物由厂家（指货物生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在4小时内采取相应措施，提供上门服务，确保设备正常工作。

c同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换全新合同规定的产品。

d发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换全新合同规定的产品。

e符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的全新产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

f因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

（2）质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺根据采购人的需要每年定期对设备进行检修，提供设备上门维护服务。

b服务期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在报修后36小时内解决的，应在报修72小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

4.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

5.培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

6.其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

**（四）付款方式**

设备完成安装调试、验收合格正常使用一个月后十五日内支付设备款的50％，正常使用六个月后十五日内支付设备款的40％，正常使用十二个月后十五日内支付设备款的10％(乙方垫资不计息)。

**（五）知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**（六）其他**

1.响应人必须在投标文件中对以上条款作出承诺，承诺必须达到本采购文件条款的要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

响应人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本报价表中要求的所有资料，响应人必须保证真实性、准确性，并加盖公章或骑缝章。若响应人有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由响应人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

响应文件由资质文件、技术文件和报价表组成，各类文件按A4纸规格密封合并装订成一本并编制页码。响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。响应文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖响应人公章或授权代表签字。拒绝接收未按规定制作和密封的响应文件。响应文件制作要求如下：

1. 资质文件内容要求

1.一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：响应人提供诚信声明（格式附后）。

2.特殊资格条件内容要求

（1）供应商需具备中华人民共和国医疗器械生产（或经营）企业许可证（提供复印件，加盖供应商单位鲜章）。

（2）投标供应商需提供原厂授权书。

（3）单一来源说明

1）球管是CT核心部件，具有一定的使用期限，其质量及与整机的兼容性非常重要，为保证医院西门子品牌的西门子SOMATOM  Scope16排CT的正常运行和图像质量，需要使用西门子原厂配套的球管。

2） 西门子原厂认证的球管均通过与西门子医疗设备的匹配性测试，可以保证质量和使用安全性。非西门子正规渠道提供的未经原厂认证的球管并未在西门子医疗设备上做过匹配性测试，也未取得食品药品监督管理部门颁发的整机注册证，无法证明其与整机之间的匹配性，可能造成设备安全隐患。

因此该CT球管及更换配件只能使用原厂球管,才能够保证整机注册完整性。我院西门子CT配件（球管）采购项目实行单一来源采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的” 之规定。因此，可以采用单一来源方式采购。

综上所述，故本次项目从重庆贤松科技有限公司处单一来源采购。

（二）技术文件内容要求

1.所投项目技术性能、技术指标介绍；

2.所投项目与采购文件技术参数差异表(应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“响应文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；

3.技术方案中要求的其他资料。（详见“附件2”）

（三）报价表填写要求

报价一览表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对采购项目进行报价。报价要求为：

1.对项目的报价应填报《报价一览表》 (按照附件格式填写)。

2.本次报价数量以单一来源采购通知书提供的计算。

3.本项目成交价为包干价。采购人只支付成交的费用，如发生其它费用一律由成交供应商自理。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1. **无效报价情形**

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合采购通知书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围议价的；

（三）响应文件未密封的；

（四）响应文件逾期送达的；

（五）响应文件与采购通知书实质性要求有严重背离的；

（六）没有按照通知书要求由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（七）报价超过最高限价的；

（八）响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（九）未完全响应本采购通知书技术方案及商务条款的；

（十）响应文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）响应文件附有采购人不能接受的条件。

**七、成交办法**

在不超过最高限价且双方都能接受的价位下确定成交。

**八、签订采购合同**

成交供应商应在公示期后3个工作日内领取成交通知书，在领取成交通知书后10个工作日内，按照采购通知书和其提交的响应文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃，并应承担相应责任。

**九、履行合同**

（一）在整个项目实施过程中所发生的所有费用由成交供应商负责。

（二）成交供应商按技术方案相关要求提供技术服务。

（三）成交供应商应在合同签定后按合同要求实施。

（四）成交供应商应在合同签定后按采购人要求的时间和地点实施。

**十、资金结算办法**

按成交价格结算。

附件：1.响应文件格式目录

2.技术方案

3.合同及廉洁协议范本

4.议价报名表

5.响应人廉洁承诺书

附件1：

**响应文件格式目录**

**一、资质文件**

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

说明：响应人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以响应人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（注：以上复印件均需加盖单位印章，原件备查。若需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致： ：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致： ：

（供应商法定代表人名称）是 响应人供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致： ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

二、技术文件

（一）响应服务技术性能、技术指标介绍；

（二）技术参数差异表

项目名称：

采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 采购文件技术参数 | 响应服务技术参数 | 差异或响应 | 差异原因 | 响应文件对应页码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“响应文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于采购文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应技术参数低于采购文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

（三）采购通知书中要求的其他技术商务文件

三、报价文件

（一）议价一览表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 响应人全称 |  | |
| 项目名称 | | 备注 |
|  | |  |
| 响应人响应价格  （人民币） | 大写： 小写： | |
| 备注： | | |

响应人： 响应单位法定代表人授权代表：

（公章） （签名）

年 月 日

说明：议价一览表在议价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

附件2：项目技术需求

1.对应于250 W的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率 F1 21.5千瓦 F2 24千瓦

2.阳极最大热容量 1,500,000 焦耳 ＝ 2,000,000 HU

3.阳极表面覆层材料 铼－钨

4.靶材料 铼、钨、钼合金、石墨

5.标称X射线管电压 140千伏

6.阳极的最大散热功率 10,000 瓦

7.最大阳极频率 150 赫兹

8.最大阴极灯丝加热电流 ≈ 7.5 A

9.最大连续热耗散 2.8千瓦

10.靶角（与参考轴有关） 8°

11.焦点 F1 F2

12.焦点标称值（与参考轴有关） F1 0.8×0.4 F2 0.8×0.7

13.X射线管组件的固有过滤量 5.5毫米铝/140千伏

14.辐射泄漏在1米距离时为 140千伏 / 2.5千瓦 0.8 毫戈瑞/小时

15.保护等级 I 类 B型

16.重量（不包括附件） 48.2公斤± 0.1 公斤

17.高压连接 + /- 三芯电缆连接 /三芯电缆连接

18.旋转阳极发动机 3相定子，相位电压 700 V±10% 相位电流 ≤ 27 A

19.操作过程中所允许的环境温度 +10℃-+40℃

20.操作过程中所允许的空气的相对湿度 20%-85%

21.操作过程中所允许的大气压 700 百帕-1060 百帕

22.冷却流量 > 5 升/分钟

23.冷却绝缘油的体积（包括冷却系统内） 约12.5 升

附件3：

**重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心**

**货物购销合同**

（采购项目编号：XXXXX）

甲方（需方）：重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心 计价单位：\_ \_元\_ \_

乙方（供方）： 计量单位：台（套）

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | | 生产厂家 | 交货时间地点 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 合计人民币（小写）：Y元 | | | | | | | |
| 合计人民币（大写）： | | | | | | | |
| 一、质量要求和技术标准：供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，符合招标文件要求。供方的质量保证及售后服务承诺如下：  1.产品质量保证期  2.售后服务内容 | | | | | | | |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：按招标文件要求，配置清单见附件 | | | | | | | |
| 三、交提货时间及方式：合同签订后3个工作日由乙方负责送达甲方指定地点 | | | | | | | |
| 四、验收标准、方法： | | | | | | | |
| 五、付款方式： | | | | | | | |
| 六、违约责任：  1．按《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。  2. 乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收货，违约方应按合同金额的0.3%支付对方违约金；乙方超过10天仍不能交货的，甲方可单方面解除合同，或要求乙方承担违约责任，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失以及维权产生的相关费用。 | | | | | | | |
| 1. 其他约定事项：   1.询价文件及其补遗书、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。  2.本合同如发生争议可申请询价采购所在地仲裁或提请诉讼。  3.本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，均具同等法律效力。  4.其他： | | | | | | | |
| 需方：重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心  地址：重庆市巴南区南泉街道和平村梁家边社1号  联系电话：023-66433789  法定代表： | | | | | 供方：  地址：  电话：  传真：  开户银行：  账号：  授权代表：  （本栏请用计算机打印以便于准确付款） | | |
| 备注： | | | | | | | |

签约时间： 年 月 日 签约地点：重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心

廉洁协议

甲方：重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心

乙方：

为确保甲乙双方交易全程的诚信、阳光，营造廉洁公正、透明健康的供需关系，维护公平、公正的交易环境，防止商业贿赂等不正当行为的发生，经双方协商一致，特订立此协议，双方共同遵守。

一、双方在合同的洽谈、签订、履行等活动中，或在其他业务往来，确保各方的经营管理活动、商务行为与交往均守法、合规、诚信、廉洁，不欺诈，不发生贿赂等不正当利益的输送。

二、双方应当在廉洁诚信上宣导、教育好其职员遵守本协议及相关要求，使其操持良好的职业操守，严格规范其职务行为，不向对方及其职员收受、索取任何不正当利益，不向对方给付或承诺给付任何不正当利益。

三、在双方的商务接洽、合同关系、交易过程中，乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为谋求交易机会、竞争优势、合同利益、商业秘密或其他合作利益，向甲方人员给予或承诺给予任何不正当利益。包括手续费、好处费、感谢费、辛苦费、有价证券、酬金、回扣、红包、礼金、礼品、物品、宴请、健身和代为报销、支付其他贿赂等。不得向甲方工作人员以明显高于或者低于市场价格的方式进行财产转让、资助甲方工作人员旅游、帮助甲方工作人员出版刊物等其它不正当方式输送非法利益。

四、乙方不得聘用或承诺聘用甲方人员或其推荐的其他特定关系人到乙方工作，但该员工正常离职且本协议解除或终止满一年的除外。

五、甲方人员不得有索贿、受贿、介绍贿赂或其他不正当利益的交行为。甲方人员向乙方索贿、变相索贿或介绍贿赂的，乙方应当立即向甲方监督审计科检举、揭发。

六、双方资金往来必须通过对公账户进行，不得向对公账户以外的任何个人账户支付，否则直接认定为贿赂。

七、乙方违反本协议时，甲方有权随时解除双方订立的合同，对尚未结算的货款有权暂停支付。因乙方贿赂、舞弊等违法违约行为，造成甲方经济损失或被第三方追诉的，乙方还应当承担甲方的全部经济损失。

八、甲乙双方对商业贿赂实行“零容忍”，只要有违反本协议的具体行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论公司是否发生损害，均是违反本协议的商业贿赂行为，按相关规定处理。

九、发生商业贿赂等不正当利益交易时，甲方接受任何知情人员的举报、投诉和揭发。乙方若积极配合甲方调查，可减轻乙方所承担的责任。

（以下无正文，为签署栏）

甲方： 重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心 乙方：

年 月 日 年 月 日

附件4：

重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心议价报名表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名单位（加盖公章） | |  | | |
| 企业规模 | | □微型企业□小型企业□中型企业□大型企业 | | |
| 企业性质 | | □民营企业□国营企业□外资企业 | | |
| 注册资本金 | |  | | |
| 报名单位联系地址 | |  | | |
| 法定代表人姓名 | |  | | |
| 报名日期 | | 年 月 日 | | |
| 报名项目名称 | |  | | |
| 报名项目编号 | |  | | |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 联系人地址 |  | | | |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入响应文件密封）

附件5：

**响应人廉洁承诺书**

为加强采购响应活动中的廉政建设。进一步规范采购响应市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本响应人特作出如下承诺：

1、不与采购人及其他响应人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制响应价格。

2、不向采购人、评标专家行贿，以不正当手段谋取成交。

3、不向采购响应监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、成交后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本响应人自愿承担相关责任，接受招响应监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

响应单位： （单位盖章）

法定代表人或授权委托人： （签 字）